HE染色操作流程

【原理】

HE染色，即是苏木精-伊红染色法，是形态学最常用的染色方法，在质量较佳的HE染色切片上，各种组织或细胞的一般形态结特点都可以观察到。苏木精染液为碱性，主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色；伊红为酸性染料，主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。

【试剂及材料】

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 上海徕卡仪器有限公司 | TP1020 |
| 包埋机 | 天津天利航空机电有限公司 | BMJ-IB |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | RM2235 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-5 |
| 烤箱 | 上海三发科学仪器有限公司 | DHG-9960A |
| 粘附载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 188105 |
| 盖玻片（24*32mm） | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 刀片 | 日本羽毛牌 | R35 |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康 | Nikon Eclipse Ci-L |
| 成像系统 | 日本尼康 | Nikon DS-Fi2 |
| 全景扫描仪 | 宁波江丰生物 | KF-PRO-120 |

2、主要实验试剂

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10019318 |
| 氯化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10016318 |
| 磷酸二氢钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10017618 |
| 磷酸氢二钠，无水 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2004061933 |
| 苏木素 | sigma | H3136 |
| 伊红 | sigma | E4009 |
| 分化液 | runnerbio | Bry-0001-03（公司自配） |
| 返蓝液 | runnerbio | Bry-0001-04（公司自配） |
| 中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |

【操作流程】

- 将石蜡切片置于烘箱中60℃烤1～2h；

- 石蜡切片常规二甲苯，乙醇脱蜡至水，

- .苏木素染10分钟，

- 流水冲洗，去余色，

- 0.7%盐酸乙醇分化数秒钟，

- 流水冲洗，切片变蓝约15分钟，

- 95%乙醇30秒钟，

- 酒精性伊红染30秒，

- I 95%乙醇30秒钟，

- II 95%乙醇30秒钟，

- I 100%乙醇30秒钟，

- II100%乙醇30秒钟，

- 石碳酸二甲苯30秒钟,

- I二甲苯30秒钟，

- II二甲苯30秒钟，

- 中性树胶封片。

【实验结果】：

镜下观察细胞核呈蓝色；细胞浆一般呈红色；胶原纤维呈不同程度的红色，红细胞呈亮红色；粘蛋白呈浅蓝色；钙化组织呈深蓝色等。